UR5FFR NWT

Руководство пользователя

Version 1.0

Введение

Анализатор предназначен для исследования АЧХ четырехполюсников в диапазоне частот 0.1-150МГц (обзорно до 450МГц). Принцип действия – селективный следящий вольтметр по схеме супергетеродина с однократным преобразованием частоты. Промежуточная частота – 465кГц (зависит от примененных фильтров). Измерения выше 150МГц производятся на третьей гармонике.

Расположение и назначение выводов

- RF Out. Основной выход анализатора. Выходное сопротивление 50 ом. Форма сигнала – прямоугольная. Амплитуда 0 dBm (может незначительно отличаться)

- VFO out. Выход дополнительного гетеродина. Выходное сопротивление 50 ом. Форма сигнала – прямоугольная.

- 50R input. 50ти омный узкополосный вход.

- HiZ input. Высокоомный вход. Входное сопротивление 15кОм

- Wide input. Широкополосный вход. Сопротивление 1кОм

Питание прибора

Возможны три варианта питания прибора:

- Через порт USB

- От стабилизированного источника 5в

- От нестабилизированного источника напряжением 8..12в

При использовании внешнего источника будьте аккуратны с полярностью – на плате не предусмотрена защита от переполюсовки.

Первое включение, калибровка

- Подключаем анализатор к компьютеру через USB. На компьютере должен определиться COM-порт.

- Запускаем программу управления прибором Si5351NWT.exe. Выбираем COM-порт и нажимает кнопку «Open».

После этого в заголовке окна должна появиться надпись с версией прошивки

- Соединяем «50R input» с «RF out» кабелем. Нажимаем кнопку «Calibration»

- Нажимаем кнопку «Go!». Дожидаемся окончания калибровки

- Проводим аналогичную процедуру на закладках «Narrow HiZ» и «Wide» соединяя при этом «RF out» с соответствующим входом прибора.

- Прибор поставляется с конфигурационным файлом который уже содержит параметры «Detector slope» и «Xtal frequency» так что их калибровка не требуется (подробнее см. в разделе «Полная калибровка».

- Нажимаем кнопку «Save» и выходим из окна калибровки с сохранением параметров

- Проверяем калибровку. Соединяем «50R input» с «RF out». Нажимаем кнопку «Run». На экране должна быть ровная горизонтальная линия с уровнем 0 dB

Соединяем вход с выходом через 50ти омный аттенюатор с известным затуханием, нажимаем «Run». Проверяем соответствие уровня (на скриншоте 20дб аттенюатор):

Отключаем кабель и контролируем шумовую дорожку прибора (зависит от экранировки прибора и источника питания)

Работа с прибором и программой

Выбор входа и диапазона измерения

Нажимаем на кнопку выбора входа. В выпадающем окне выбираем используемый для измерения вход прибора.

Нажимаем на кнопку выбора диапазона измерения. Открывается окно

Становимся в поле Start freq

Частоту можно вводить непосредственно в поле с помощью клавиатуры либо с помощью мыши использую колесо прокрутки на больших цифрах частоты. Двойной клик мыши по цифре вызывает обнуление разрядов справа.

Назначение кнопок в режиме Ручного измерения (Manual)

Программа позволяет отображать на графике несколько различных измерений и управлять ими.

- Run выполняет однократное измерение. При этом последний график будет перезаписан

- New выполняет измерение добавляя новый график

- Keep last  удаляет все графики за исключением самого последнего

- Clear удаляет все графики

Работа с графиками

При работе с графиками используются следующие управляющие комбинации

- Колесо прокрутки мыши позволяет масштабировать график по горизонтали

- Колесо прокрутки мыши с нажатой клавишей Shift масштабирует график по вертикали

- Перемещение мыши с нажатой правой кнопкой – скролирование графика

- Перемещение мыши с нажатой левой кнопкой – измерение диапазона уровней/частот. При этом на экране рисуется пунктирный прямоугольник и в правом верхнем углу его размеры

- Чтобы вернуть первоначальный масштаб графика используйте кнопки восстановления масштаба на панели справа

- Для навигации по графику в режиме увеличения можно использовать навигатор который вызывается кнопкой на панели справа

Кликая мышкой в окне навигатора (справа внизу) можно быстро позиционироваться на нужную часть графика.

Работа с маркерами

Маркер – это точка на графике. Маркер в ручном режиме создается даблкликом мышкой по полю графиков.

Маркеры существуют не зависимо от самих графиков. При нажатии кнопки «Clear» маркеры не удаляются

Чтобы удалить маркеры можно повторно кликнуть по маркеру мышью (даблклик) либо нажать кнопку «Clear marks»

Детализация

Часто при исследовании АЧХ необходимо детализировать какой-то диапазон измерения. Это можно сделать двумя способами. Увеличив масштаб и спозиционировав график на нужный участок можно нажать кнопку «Details» что приведет к детальному измерению АЧХ в выбранном диапазоне.

Если нажать кнопку «View to range» это приведет к тому, что диапазоны измерения будут изменены на текущие отображаемые. Для последующего измерения необходимо нажать кнопку Run/New

Управление графиками

Нажимаем на правой панели кнопку управления графиками  Открывается окно

В данном окне можно управлять отображением графиков включая/выключая чекбокс слева, давать графикам уникальные имена. По правому клику мыши вызывается контекстное меню в котором можно удалять все или только выбранные графики.

Нажатие на правой панели кнопки позволяет сохранить изображение графиков в файл в формате JPEG.

Режим непрерывного измерение (Repeat)

Данный режим похож на работу ГКЧ – измерения производятся непрерывно, на экране отображается несколько последних графиков измерений. Количество отображаемых графиков выбирается ри нажатии на кнопку Tracks limit. Управление работой осуществляется с помощью кнопок Start/Stop/Pause.

Работа в качестве генератора частоты

На выходе VFO прибор может генерировать любую заданную частоту в любом режиме работы. Для ее включения и задания переходим на вкладку «VFO», выбираем режим работы и задаем частоту. Частота может быть задана как постоянная (Fixed) так и относительно текущей частоты измерения (Offset from out).

Режим относительного задания частоты позволяет использовать VFO выход как гетеродин и строить АЧХ смесителей в диапазоне частот.

Основной выход RF out так же может быть запрограммирован на генерацию любой частоты – задаем ее в поле Out frequency. В отличии от программирования выхода VFO это работает только до тех пор пока мы не проводим измерения и находимся на вкладке VFO.

Проведение измерений

Максимальные уровни

Входы прибора рассчитаны на максимальный входной уровень не более 0dBm узкополосные и +15dBm – широкополосный. Превышение этих уровней приводит к компрессии и неверным данным. Для приведения уровней к требуемым используйте аттенюаторы.

Измерение сквозной АЧХ тракта приемника

Подключаем выход прибора ко входу приемника через аттенюатор. Сигнал звуковой частоты с выхода приемника подаем на вход «Wide» прибора.

Измерение узкополосных кварцевых фильтров

Наличие у прибора высокоомного входа позволяет достаточно строить графики АЧХ для кварцевых фильтров. Схема измерительной установки и ее подключение к анализатору:

В программе выбираем вход «Narrow HiZ», требуемый диапазон частот и строим АЧХ

Измерение и отбор кварцевых резонаторов

Подключаем кварцевый резонатор между выходом прибора и 50ти омным входом. Проводим измерение. Видим частоты последовательного и параллельного резонансов, активность кварца, резонансный интервал, паразитные резонансы

Для отбора из группы кварцев с близкими параметрами в программе существует специальный инструментарий. Последовательность действий следующая:

- Подключаем кварц между выходом и низкоомным входом

- Выбираем диапазон чтобы видеть резонансный интервал кварца

- Открываем окно для измерения параметров резонаторов (кнопка Tools ->Crystal Measure)

- По очереди подключаем резонаторы и для каждого нажимем кнопку "Measure". При этом добавляются строки в таблицу

Сохраняем результаты измерений на диск (кнопка "Save"). В дальнейшем можно работать с ними не проводя повторные измерения (можно даже вообще не подключать анализатор к компьютеру).
В таблице указываются частоты последовательного/параллельного резонансов, резонансный интервал и затухание на частоте последовательного резонанса.
Для отбора резонаторов по параметрам создаем группу (кнопка "Create group")

Указываем количество резонаторов в группе и наименование группы. Программа постарается выбрать из списка резонаторы не входящие в другие группы по принципу наименьшего отклонения АЧХ.

Правый клик мыши на таблице позволяет отобразить графики АЧХ резонаторов из выбранной группы и осуществить другие операции.

После различных операций можно сохранить данный в файл. При этом так же сохраняются имена групп.
При отборе резонаторов по параметрам производится полное сравнение их АЧХ, а не только частот последовательного/параллельного резонансов. Это позволяет выбраковывать резонаторы с большими паразитными резонансами.

Измерение параметров антенн

С помощью прибора можно измерить Return loss или SWR для любого двуполюсника, в том числе и для антенны. Необходимо собрать простейший измерительный мост

Резисторы лучше использовать SMD. Два по 100 ом параллельно как раз дают требуемые 50 ом в плече моста. Трансформатор мотаем скруткой на колечке К10 проницаемостью 1500-2000ед 10-12 витков. При включении важно соблюдать фазировку обмоток.

Вход RF(J1) моста подключаем к выходу NWT, выход Det(J3) - к 50ти омному входу NWT. Ко входу Rx(J2) не подключаем пока ничего. Запускаем программу управления NWT, вызываем окно калибровки, выбираем "Narrow" и жмем "Go!". После чего выходим из калибровки с сохранением (Save).

Далее выбираем требуемый диапазон частот и запускаем сканирование. На графике должна быть ровная горизонтальная линия 0dB. Теперь можно подключать нагрузку к порту Rx(J2) и строить графики return loss

Для отображения графика в более привычных единицах КСВ включаем «Convert to SWR» в окне выбора детектора

Максимальное измеряемое значение КСВ – 10

Полная калибровка

Для полной калибровки понадобится аттенюатор на 40дБ. Его можно выполнить из обычных выводных резисторов т.к. измерение для калибровки проводится на частоте 1МГц. В окне калибровки выбираем закладку Detector slope и следуем инструкциям.

Обычно калибровка угла наклона детектора требуется произвести однократно.

Подключение внешнего питания

Подключение с правильной полюсовкой изображено на рисунке

Подключение модуля Bluetooth

Необходим модуль HC-05 (с кнопкой)

Предварительно модуль должен быть запрограммирован на скорость обмена 115200 (по умолчанию HC-05 работают на 9600 для данных и 38400 для режима ввода AT-команд). Для этого его надо подключить через переходник USB-COM к компу, войти в режим АТ-каманд нажав кнопку на модуле, и терминалом задать АТ-командами скорость 115200. Он ее запомнит у себя в EEPROM и в дальнейшем будет работать на этой скорости.

Как это сделать можно почитать в статьях часть 1 и часть 2

Подключение модуля HC-05 к прибору производится следующим образом: