UR5FFR NWT 2.0

Руководство пользователя

Version 2.0

Введение

NWT 2.0 является универсальным прибором который может работать в качестве измерителя АЧХ, ГСС, функционального генератора и вольтметра переменного тока. Основные характеристики:

Измеритель АЧХ (NWT)

Канал 1

Диапазоны рабочих частот: 10Hz...5MHz
Динамический диапазон: > 70db
Форма сигнала: синус
Входное сопротивление: 1 kOm
Выходное сопротивление: 250 Om
Выходное напряжение: -8 dBm / 250 Om

Канал 2

Диапазоны рабочих частот: 100kHz...447MHz
Динамический диапазон:
       > 80db (100kHz...30MHz)
       > 75db (30MHz...100MHz)
       > 50dB (100MHz...350MHz)
       > 40dB (350MHz...447MHz)
Форма сигнала: прямоугольная
Входное сопротивление: 50 Om / 1.5 kOm
Выходное сопротивление: 50 Om
Выходное напряжение: -10 dBm / 50 Om

Генератор стандартных сигналов ГСС

Количество независимых генераторов: 2
Диапазоны рабочих частот: 100kHz...149MHz
Форма сигнала: прямоугольная
Выходное сопротивление: 50 Om
Уровень сигнала:
       выход 1: -10dBm
       выход 2: +8dBm

Функциональный генератор

Диапазоны рабочих частот: 10Hz...5MHz
Форма сигнала: синус, треугольная, прямоугольная
Выходное сопротивление: 250 Om
Уровень сигнала: -8 dBm / 250 Om

Вольтметр

Диапазон рабочих частот: 10Hz...500MHz
Динамический диапазон: -65dBm...+13dBm (78dB)

Расположение и назначение выводов

- RF Out. Основной выход анализатора. Выходное сопротивление 50 ом. Форма сигнала – прямоугольная. Диапазоны рабочих частот: 100kHz...447MHz

- VFO out. Выход дополнительного гетеродина. Выходное сопротивление 50 ом. Форма сигнала – прямоугольная.

- AF Out. Дополнительный низкочастотный выход функционального генератора. Форма сигнала – синусоидальная, треугольная, прямоугольная. Диапазоны рабочих частот: 10Hz...5MHz

- Narrow input. Узкополосный ВЧ вход анализатора АЧХ.

- Wide input. Широкополосный вход анализатора АЧХ. Вход вольтметра.

Питание прибора

Возможны три варианта питания прибора:

- Через порт USB

- От стабилизированного источника 5в

При использовании внешнего источника будьте аккуратны с полярностью – на плате не предусмотрена защита от переполюсовки.

Первое включение, калибровка

- Ставим в системе драйвер CH340 (например тут можно скачать https://sparks.gogo.co.nz/ch340.html). Подключаем анализатор к компьютеру через USB. На компьютере должен определиться COM-порт.

- Запускаем программу управления прибором Si5351NWT.exe. Выбираем COM-порт и нажимает кнопку «Open».

После этого в заголовке окна должна появиться надпись с версией прошивки

- Соединяем «Narrow input» с «RF out» кабелем. Нажимаем кнопку «Calibration»

- Нажимаем кнопку «Go!». Дожидаемся окончания калибровки

- Проводим аналогичную процедуру на закладке «Wide» соединяя при этом «AF out» с входом прибора «Wide input».

- Прибор поставляется с конфигурационным файлом который уже содержит параметры «Detector slope», «Xtal frequency» и калибровку вольтметра так что их калибровка не требуется (подробнее см. в разделе «Полная калибровка».

- Нажимаем кнопку «Save» и выходим из окна калибровки с сохранением параметров

- Проверяем калибровку. Соединяем «Narrow input» с «RF out». Нажимаем кнопку «Run». На экране должна быть ровная горизонтальная линия с уровнем 0 dB

Соединяем вход с выходом через 50ти омный аттенюатор с известным затуханием, нажимаем «Run». Проверяем соответствие уровня (на скриншоте 20дб аттенюатор):

Отключаем кабель и контролируем шумовую дорожку прибора (зависит от экранировки прибора и источника питания)

Работа с прибором и программой

Выбор входа и диапазона измерения

Нажимаем на кнопку выбора входа. В выпадающем окне выбираем используемый для измерения вход прибора.

Нажимаем на кнопку выбора диапазона измерения. Открывается окно

Становимся в поле Start freq

Частоту можно вводить непосредственно в поле с помощью клавиатуры либо с помощью мыши использую колесо прокрутки на больших цифрах частоты. Двойной клик мыши по цифре вызывает обнуление разрядов справа.

Назначение кнопок в режиме Ручного измерения (Manual)

Программа позволяет отображать на графике несколько различных измерений и управлять ими.

- Run выполняет однократное измерение. При этом последний график будет перезаписан

- New выполняет измерение добавляя новый график

- Keep last  удаляет все графики за исключением самого последнего

- Clear удаляет все графики

- Clear marks удаляет все маркеры с графика

- View to range устанавливает диапазон качания частоту равный текущему видимому диапазону на графике

- Details производит измерение выбранной видимой области частот с более высоким разрешением

- Tools вызывает дополнительные утилиты

Работа с графиками

При работе с графиками используются следующие управляющие комбинации

- Колесо прокрутки мыши позволяет масштабировать график по горизонтали

- Колесо прокрутки мыши с нажатой клавишей Shift масштабирует график по вертикали

- Перемещение мыши с нажатой правой кнопкой – скролирование графика

- Перемещение мыши с нажатой левой кнопкой – измерение диапазона уровней/частот. При этом на экране рисуется пунктирный прямоугольник и в правом верхнем углу его размеры

- Чтобы вернуть первоначальный масштаб графика используйте кнопки восстановления масштаба на панели справа

- Для навигации по графику в режиме увеличения можно использовать навигатор который вызывается кнопкой на панели справа

Кликая мышкой в окне навигатора (справа внизу) можно быстро позиционироваться на нужную часть графика.

Работа с маркерами

Маркер – это точка на графике. Маркер в ручном режиме создается даблкликом мышкой по полю графиков.

Маркеры существуют не зависимо от самих графиков. При нажатии кнопки «Clear» маркеры не удаляются

Чтобы удалить маркеры можно повторно кликнуть по маркеру мышью (даблклик) либо нажать кнопку «Clear marks»

Детализация

Часто при исследовании АЧХ необходимо детализировать какой-то диапазон измерения. Это можно сделать двумя способами. Увеличив масштаб и спозиционировав график на нужный участок можно нажать кнопку «Details» что приведет к детальному измерению АЧХ в выбранном диапазоне.

Если нажать кнопку «View to range» это приведет к тому, что диапазоны измерения будут изменены на текущие отображаемые. Для последующего измерения необходимо нажать кнопку Run/New

Управление графиками

Нажимаем на правой панели кнопку управления графиками  Открывается окно

В данном окне можно управлять отображением графиков включая/выключая чекбокс слева, давать графикам уникальные имена. По правому клику мыши вызывается контекстное меню в котором можно удалять все или только выбранные графики.

Нажатие на правой панели кнопки позволяет сохранить изображение графиков в файл в формате JPEG.

Графики автоматически сохраняются при завершении работы. При запуске программы восстанавливаются графики предыдущего сеанса работы.

Графики можно принудительно сохранить в файл и восстановить из него. Используем следующие кнопки на панели справа:

Режим непрерывного измерение (Repeat)

Данный режим похож на работу ГКЧ – измерения производятся непрерывно, на экране отображается несколько последних графиков измерений. Количество отображаемых графиков выбирается ри нажатии на кнопку Tracks limit. Управление работой осуществляется с помощью кнопок Start/Stop/Pause.

Работа в режиме измерителя АЧХ

Прибор может работать в четырех режимах измерения АЧХ

В названиях режимов указывается порт выхода (RF out/AF out) и порт входа (Narrow/Wide) для подключения исследуемого устройства. Порт Narrow может быть запрограммирован на входное сопротивление 50ом либо 1кОм. Порт Wide имеет входное сопротивление 1кОм.

RF  Narrow 50R/Hiz: основной режим работы прибора для высокочастотных измерений в диапазоне 100kHz…450MHz. Форма сигнала прямоугольная. Детектор узкополосный селективный.

AF  Wide: режим предназначен для низкочастотных измерений в диапазоне 10Hz…5MHz. Форма сигнала – синусоидальная. Вход Wide широкополосный и высокоомный

RF  Wide: в случае если в исследуемом устройстве частота входного сигнала преобразуется то измерения с узкополосным детектором невозможны. Для таких случаев используется широкополосный детектор со входа Wide

Работа в качестве ГСС, функционального генератора

Прибор может генерировать до трех независимых частот. Нажмите кнопку

Откроется окно управления генераторами:

Чтобы включить генерацию на соответствующем выходе включите соответствующий checkbox и используя колесо прокрутки мыши задайте требуемую частоту генерации.

Дополнительно для низкочастотного выхода «AF out» можно задать форму выходного сигнала. Для выхода «VFO Out» можно установить режим слежения за частотой качания – частота на этом выходе будет выше или ниже текущей частоты качания на заданную разницу. Такой режим относительного задания частоты позволяет использовать VFO выход как гетеродин и строить АЧХ смесителей в диапазоне частот.

Основной выход RF out так же может быть запрограммирован на генерацию любой частоты.

Режим качания частоты имеет приоритет над режимом генерации сигнала. При старте качания частоты соответствующий вывод будет переведен в режим качания частоты.

Проведение измерений

Максимальные уровни

Входы прибора рассчитаны на максимальный входной уровень не более 0dBm узкополосные и +15dBm – широкополосный. Превышение этих уровней приводит к компрессии и неверным данным. Для приведения уровней к требуемым используйте аттенюаторы.

Измерение сквозной АЧХ тракта приемника

Подключаем выход «RF Out» прибора ко входу приемника через аттенюатор. Сигнал звуковой частоты с выхода приемника подаем на вход «Wide» прибора. Выбираем режим «RF  Wide»

Измерение узкополосных кварцевых фильтров

Наличие у прибора высокоомного входа позволяет достаточно строить графики АЧХ для кварцевых фильтров. Схема измерительной установки и ее подключение к анализатору:

Фильтр подключается к портам «RF Out» и «Narrow input». В программе выбираем режим «RF  Narrow HiZ», требуемый диапазон частот и строим АЧХ

Измерение и отбор кварцевых резонаторов

Подключаем кварцевый резонатор к портам «RF Out» и «Narrow input». Выбираем режим «RF  Narrow 50R». Проводим измерение. Видим частоты последовательного и параллельного резонансов, активность кварца, резонансный интервал, паразитные резонансы

Для отбора из группы кварцев с близкими параметрами в программе существует специальный инструментарий. Последовательность действий следующая:

- Подключаем кварц между выходом и низкоомным входом

- Выбираем диапазон чтобы видеть резонансный интервал кварца

- Открываем окно для измерения параметров резонаторов (кнопка Tools ->Crystal Measure)

- По очереди подключаем резонаторы и для каждого нажимем кнопку "Measure". При этом добавляются строки в таблицу

Сохраняем результаты измерений на диск (кнопка "Save"). В дальнейшем можно работать с ними не проводя повторные измерения (можно даже вообще не подключать анализатор к компьютеру).
В таблице указываются частоты последовательного/параллельного резонансов, резонансный интервал и затухание на частоте последовательного резонанса.
Для отбора резонаторов по параметрам создаем группу (кнопка "Create group")

Указываем количество резонаторов в группе и наименование группы. Программа постарается выбрать из списка резонаторы не входящие в другие группы по принципу наименьшего отклонения АЧХ.

Правый клик мыши на таблице позволяет отобразить графики АЧХ резонаторов из выбранной группы и осуществить другие операции.

После различных операций можно сохранить данный в файл. При этом так же сохраняются имена групп.
При отборе резонаторов по параметрам производится полное сравнение их АЧХ, а не только частот последовательного/параллельного резонансов. Это позволяет выбраковывать резонаторы с большими паразитными резонансами.

Измерение параметров антенн

С помощью прибора можно измерить Return loss или SWR для любого двуполюсника, в том числе и для антенны. Необходимо собрать простейший измерительный мост

Резисторы лучше использовать SMD. Два по 100 ом параллельно как раз дают требуемые 50 ом в плече моста. Трансформатор мотаем скруткой на колечке К10 проницаемостью 1500-2000ед 10-12 витков. При включении важно соблюдать фазировку обмоток.

Вход RF(J1) моста подключаем к выходу NWT «RF Out», выход Det(J3) - к входу «Narrow input». Ко входу Rx(J2) не подключаем пока ничего. Запускаем программу управления NWT, вызываем окно калибровки, выбираем "Narrow" и жмем "Go!". После чего выходим из калибровки с сохранением (Save).

Далее выбираем требуемый диапазон частот и запускаем сканирование. На графике должна быть ровная горизонтальная линия 0dB. Теперь можно подключать нагрузку к порту Rx(J2) и строить графики return loss

Для отображения графика в более привычных единицах КСВ включаем «Convert to SWR» в окне выбора детектора

Максимальное измеряемое значение КСВ – 10

Полная калибровка

Для полной калибровки понадобится аттенюатор на 40дБ. Его можно выполнить из обычных выводных резисторов т.к. измерение для калибровки проводится на частоте 1МГц. В окне калибровки выбираем закладку Detector slope и следуем инструкциям.

Обычно калибровка угла наклона детектора требуется произвести однократно.

Подключение модуля Bluetooth

Необходим модуль HC-05 (с кнопкой)

Предварительно модуль должен быть запрограммирован на скорость обмена 115200 (по умолчанию HC-05 работают на 9600 для данных и 38400 для режима ввода AT-команд). Для этого его надо подключить через переходник USB-COM к компу, войти в режим АТ-команд нажав кнопку на модуле, и терминалом задать АТ-командами скорость 115200. Он ее запомнит у себя в EEPROM и в дальнейшем будет работать на этой скорости.

Как это сделать можно почитать в статьях часть 1 и часть 2

Подключение модуля HC-05 к прибору производится следующим образом: